## Sheet1
附件1
国家医疗器械抽验不符合标准规定的产品名单
序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号 /出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项
1 | HA系列表式半导体激光治疗仪 | 泰州市华安科技有限公司 | 泰州市华安科技有限公司 | HA-04型 | 2114070298 | 江苏省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 1.标记-一般要求
2 | HA系列表式半导体激光治疗仪 | 泰州市华安科技有限公司 | 泰州市华安科技有限公司 | HA-03型 | 2114070148 | 江苏省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 1.标记-一般要求
3 | 半导体激光治疗仪 | 南京亿高微波系统工程有限公司 | 南京亿高微波系统工程有限公司 | ECO-600B | 6041403 | 江苏省食品药品监督管理局 | 吉林省医疗器械检验所 | 1.外壳和防护罩；2.遥控联锁连接器；3.标记-窗口标记；4.脉冲持续时间（脉冲宽度）
4 | 便携式吸痰器 | 江苏登冠医疗器械有限公司 | 江苏登冠医疗器械有限公司 | 7E-A | 生产日期：2014.07；出厂编号/批号：0049 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.设备或设备部件的外部标记-外部可触及的熔断器的型号和额定值
5 | 便携式吸痰器 | 江苏江航医疗设备有限公司 | 江苏江航医疗设备有限公司 | ZH-H11 | 生产日期：2014.04.08；出厂编号/批号：1404010304 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.设备或设备部件的外部标记-输入功率；2.设备或设备部件的外部标记-分类；3.设备或设备部件的外部标记-防电击程度；4.设备或设备部件的外部标记-运行模式；5.设备或设备部件的外部标记-外部可触及的熔断器的型号和额定值；6.指示灯的颜色；7.收集容器的入口孔
6 | 便携式吸痰器 | 江苏康尚医疗器械有限公司 | 江苏康尚医疗器械有限公司 | 9E-A | 生产日期：2014年05月18日；出厂编号/批号：14051201177 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.收集容器的入口孔
7 | 低负压吸引器 | 江苏科凌医疗器械有限公司 | 江苏科凌医疗器械有限公司 | DFX-Ⅲ | 生产日期：2014.6；出厂编号/批号：270606145160 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.设备或设备部件的外部标记-型式标记；2.设备或设备部件的外部标记-输入功率；3.设备或设备部件的外部标记-标记的耐久性；4.外壳的封闭性
8 | 电动吸引器 | 江苏科凌医疗器械有限公司 | 江苏科凌医疗器械有限公司 | DFX-23C·I | 生产日期：2014.8；出厂编号/批号：160806146079 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.设备或设备部件的外部标记-标记的耐久性；2.外壳的封闭性
9 | 电动人工流产吸引器 | 江苏科凌医疗器械有限公司 | 江苏科凌医疗器械有限公司 | DFX-IV·C | 生产日期：2014.8；出厂编号/批号：220806146222 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.外壳的封闭性
10 | 电动吸引器 | 江苏富林医疗设备有限公司 | 江苏富林医疗设备有限公司 | H002 | 生产日期：2014.04.28；产品编号：000101 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.输入功率
11 | 臂式电子血压计 | 杭州世佳电子有限公司 | 杭州世佳电子有限公司 | BP-1319 | 140417 | 浙江省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 1.设备或设备部件的外部标记-输入功率2.标识要求-电源系统标识
12 | 臂式电子血压计 | 江苏江航医疗设备有限公司 | 江苏江航医疗设备有限公司 | ZH-B14 | 生产日期：20140405；批号：1404010716 | 江苏省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.标识要求
13 | 腕式电子血压计 | 江苏江航医疗设备有限公司 | 江苏江航医疗设备有限公司 | ZH-C13 | 生产日期：20140703；批号：1407010369 | 江苏省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.标识要求
14 | 全自动手臂式电子数显血压计 | 杭州华安医疗保健用品有限公司 | 杭州华安医疗保健用品有限公司 | MB-300C | 20130406 | 浙江省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 1.标识要求
15 | 全自动腕式血压计 | 信利仪器（汕尾）有限公司 | 信利仪器（汕尾）有限公司 | DW702 | 出厂编号：NX071324 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 1.标识要求
16 | 腕式全自动电子血压计 | 深圳市合发医疗器械有限公司 | 深圳市合发医疗器械有限公司 | HF-A11 | 批号：201406 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料检测所 | 1.标识要求
17 | KRL-HY100P型多参数监护仪 | 重庆康如来科技有限公司 | 重庆康如来科技有限公司 | KRL-HY100P型 | 出厂日期：2012年1月；出厂编号/批号：F0012010003 | 重庆市食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.指示灯的颜色；2.外壳的封闭性；3.不用工具就可打开的罩和门的安全性；4.外壳及零部件强度；5.心电监护设备的非正常工作指示
18 | 多参数监护仪 | 深圳市乐夫科技有限公司 | 深圳市乐夫科技有限公司 | LF-6000B | 生产日期：2014年7月；出厂编号/批号：C200014T0153 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.指示器；2.心电监护设备的非正常工作指示
19 | 高压电位治疗仪 | 天津市唐邦科技有限公司 | 天津市唐邦科技有限公司 | TB-6800C型 | 出厂日期：2014年07月10日；编号：1407039 | 天津市食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 1.安全要求-外部标记
20 | 中频干扰电治疗仪 | 南京鼎世医疗器械有限公司 | 南京鼎世医疗器械有限公司 | DS-MF1A | P001-140601/002 | 江苏省食品药品监督管理局 | 河北省医疗器械与药品包装材料检验研究院 | 1.设备或设备部件的外部标记-可拆卸的保护装置
21 | RAY系列牙科X射线机 | 宁波蓝野医疗器械有限公司 | 宁波蓝野医疗器械有限公司 | RAY68（M） | 生产日期：2014年08月；出厂编号：M1408056 | 浙江省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 1.正常使用时的稳定性；2.网电源熔断器和过电流释放器
22 | 单牙X射线机 | 天津市三美齿科医疗器械制造有限公司 | 天津市三美齿科医疗器械制造有限公司 | SMX-I型 | 生产日期：20140725；出厂编号：14046037 | 天津市食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 1.输入功率-其他设备
23 | LED医用内窥镜冷光源 | 桐庐精锐医疗器械有限公司 | 桐庐精锐医疗器械有限公司 | JRL-II | 产品编号：JRL-II20140151 | 浙江省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 1.显色指数；2.相关色温；3.红绿蓝光的辐通量比；4.光照均匀性；5.输出总光通量
24 | 微波治疗仪 | 南京福中医疗高科有限公司 | 南京福中医疗高科有限公司 | METI-IVC | C140723031 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 样机开机后不能正常工作
25 | 婴儿培养箱 | 南京金陵自动调温床有限公司 | 南京金陵自动调温床有限公司 | NC-Y4C | 2014-408 | 江苏省食品药品监督管理局 | 内蒙古自治区医疗器械检测中心 | 1.设备或设备部件的外部标记-网电源功率输出
26 | 一次性使用气管切开插管 | 南京宏安医疗科技有限公司 | 南京宏安医疗科技有限公司 | FR26 6.5mm 带囊 | 生产日期:20140801;批号:20140801 | 江苏省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 1.长度
27 | 一次性使用气管切开插管 | 浙江海圣医疗器械有限公司 | 浙江海圣医疗器械有限公司 | QKCG-7.5A | 批号:14070519 | 浙江省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 1.长度
28 | 定制式固定义齿 | 岑溪市家乐义齿加工厂 | 岑溪市家乐义齿加工厂 | 非贵金属为主体材料金属铸造烤瓷桥 | 出厂日期:2014.8.1； 批号:JL147270 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 1.孔隙度
29 | 定制式固定义齿 | 遂宁市佳鸿义齿制作有限公司 | 遂宁市佳鸿义齿制作有限公司 | 金属合金铸造烤瓷冠桥 | 生产日期:2014年8月3日；编号:521431300085-0086 | 四川省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 1.孔隙度
30 | 定制式固定义齿 | 天津市天天义齿制作中心 | 天津市天天义齿制作中心 | 镍铬合金烤瓷冠（桥） | 编号：30117663；制作日期：2014-7-21 | 天津市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 1.孔隙度
31 | 定制式固定义齿 | 天津市西青区优然美义齿制作中心 | 天津市西青区优然美义齿制作中心 | 钴铬合金烤瓷桥 | 编号：072159 | 天津市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 1.孔隙度
32 | 金属烤瓷固定修复体 | 东莞市乐天义齿制造有限公司 | 东莞市乐天义齿制造有限公司 | 定制式 | 生产日期:2014.07.10；编号:E3774 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 1.孔隙度
33 | 金属烤瓷固定修复体 | 东莞市石碣美粤陶瓷加工厂 | 东莞市石碣美粤陶瓷加工厂 | 规格:冠、桥 | 生产日期:2014-09-06；牙模编号:201409104；订单编号:0007536 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 1.孔隙度
34 | 金属烤瓷固定修复体 | 广东粤诚牙科技术开发中心 | 广东粤诚牙科技术开发中心 | 无 | 编号:140915046 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 1.孔隙度
35 | 金属烤瓷固定修复体 | 珠海市三通陶齿有限公司 | 珠海市三通陶齿有限公司 | 无 | 订单编号:0017504 ；批号:140817167 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 1.孔隙度
36 | 金属烤瓷固定修复体(钴铬合金烤瓷) | 佛山市南海区里水爵冠义齿有限公司 | 佛山市南海区里水爵冠义齿有限公司 | 定制式 | 出厂日期:2014年9月3日；产品编号:R97059 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 1.孔隙度
37 | 定制式固定义齿 | 吉林市吉美义齿加工所 | 吉林市吉美义齿加工所 | 无 | 编号：14070401 出货日期：14年7月7日 | 吉林省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 1.耐急冷急热性能
38 | 定制式固定义齿 | 陕西前进齿科新技术开发有限公司 | 陕西前进齿科新技术开发有限公司 | 定制式固定义齿 | 模型编号:1470733 | 陕西省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 1.耐急冷急热性能
39 | 定制式固定义齿 | 通辽市名洋义齿有限责任公司 | 通辽市名洋义齿有限责任公司 | 无 | 无 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 1.耐急冷急热性能
40 | 金属烤瓷固定修复体 | 珠海思诚义齿有限公司 | 珠海思诚义齿有限公司 | 无 | 订单编号:B1409030009 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 1.耐急冷急热性能
41 | 定制式固定义齿 | 东莞定远陶齿制品有限公司 | 东莞定远陶齿制品有限公司 | 钴铬合金烤瓷钢牙复合桥型 | 收件日期:2014.9.5；牙模编号:P4905HSR96AA | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 1.设计单；2.耐急冷急热性能
42 | 定制式义齿 | 重庆登峰义齿制作有限责任公司 | 重庆登峰义齿制作有限责任公司 | DF-GA | 出厂日期:2014-7-23；产品编号：29407351 | 重庆市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 1.制作设计单 2.修复体设计
43 | 定制式活动义齿 | 广西南宁澳特医疗设备有限责任公司 | 广西南宁澳特医疗设备有限责任公司 | 无 | 工厂出件日期:2014年7月23日 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 1.铸造连接体和卡环的厚度
44 | 定制式活动义齿 | 南宁瓷都忠诚义齿制造有限公司 | 南宁瓷都忠诚义齿制造有限公司 | 无 | 设计单号:0039438 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 1.铸造连接体和卡环的厚度
45 | 定制式活动义齿 | 遂宁市佳鸿义齿制作有限公司 | 遂宁市佳鸿义齿制作有限公司 | 金属支架可摘局部义齿 | 生产日期:2014年8月3日；编号:521431400087-0088 | 四川省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 1.铸造连接体和卡环的厚度
46 | 定制式活动义齿 | 天津好美利义齿技术开发合伙企业（普通合伙） | 天津好美利义齿技术开发合伙企业（普通合伙） | 钴铬合金支架局部义齿 | ZW177 | 天津市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 1.设计单
47 | 金属骨针-圆型骨针4×300 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | 常州市康辉医疗器械有限公司 | Φ4×300 | 批号：414004140 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 1.表面粗糙度
48 | 鼻氧管 | 宁波蓝柏医疗器械有限公司 | 宁波蓝柏医疗器械有限公司 | 型号：LB-BYG-I，规格：成人L直头 | 生产日期：20140516；批号：140516 | 浙江省食品药品监督管理局 | 福建省药品检验所 | 1.密封性
49 | 一次性使用鼻氧管 | 常州市环康医疗器械有限公司 | 常州市环康医疗器械有限公司 | 双鼻式 | 20140616 | 江苏省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.密封性
50 | 一次性使用鼻氧管 | 江苏耀华医疗器械科技有限公司 | 江苏耀华医疗器械科技有限公司 | 大号/双鼻型 | 生产日期：20140804；批号：1408P001 | 江苏省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.密封性
51 | 一次性使用惰气保护真空采血管 | 汕头市金丰医疗器械科技有限公司 | 汕头市金丰医疗器械科技有限公司 | 12×75mm | 140703 | 广东省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 | 1.容量
52 | 医用防护口罩 | 绍兴振德医用敷料有限公司 | 绍兴振德医用敷料有限公司 | 11×13cm-3P（N95） | 140821 | 浙江省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 1.密合性
53 | 医用防护口罩 | 绍兴振德医用敷料有限公司 | 绍兴振德医用敷料有限公司 | 11×13cm-3P（N95） | 140822 | 浙江省食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 1.密合性
54 | 尿素氮检测试剂盒（速率法） | 威特曼生物科技（南京）有限公司 | 威特曼生物科技（南京）有限公司 | 100mL(R1：2×40mL；R2：1×20mL) | 批号：FBU14198 | 江苏省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 1.线性范围
55 | 乳酸脱氢酶检测试剂盒（速率法） | 威特曼生物科技（南京）有限公司 | 威特曼生物科技（南京）有限公司 | 100mL(R1：2×40mL；R2：1×20mL) | 批号：XRT14155 | 江苏省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 1.线性范围
56 | 总蛋白检测试剂（双缩脲法） | 希森美康生物科技（无锡）有限公司 | 希森美康生物科技（无锡）有限公司 | 60mL×2瓶/盒 | 批号：R4005 | 江苏省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 1.线性